## SAF 11
2022
Pedido de Necesidades Trimestrales
JURISDICCION: |  | 040 - MINISTERIO DE SALUD
SAF N°: |  | 011 - DIRECCION PROVINCIAL DE ADMINISTRACION - MINISTERIO DE SALUD
EJERCICIO: |  | 2022
TRIMESTRE: |  | CUARTO
ID | CODIGO ITEM | RUBRO DE COMPRA | I.P.P. | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | IMPORTE TOTAL ESTIMADO | ESPECIFICACION TECNICA
1 | 4.3.3-5080.1 | EQUIPOS | 4.3.3 | ASPIRADORES DE SECRECION; ALIMENTACION: 12-220 V, TIPO: PORTATIL | UNIDAD | 20 | 70156 | 1403120 | Aspirador portátil de uso continuo libre de lubricantes. Debe Contar con una válvula reguladora de la aspiración desde un mínimo hasta un máximo. Debe poseer un frasco colector de 1000 cm3 aprox, con trampa antidesborde, para evitar el pasaje de líquido al cabezal aspirador. La unidad debe estar provista de un vacuómetro para proveer la indicación del vació generado por el aspirador. Características técnicas mínimas: - Tensión nominal: 220Vca. - Caudal de aspiración: 34 l/min - Vacío máximo: 58 cmHg - Presión de salida: 1,5 a 1,8 Kg/cm² - Presión sonora: 63,6 dB - Capacidad del recipiente: 1 litro Debe incluir: -Vaso de 1 litro con Trampa -Manual de uso
2 | 4.3.3-6616.14 | EQUIPOS | 4.3.3 | AUTOCLAVES ELECTRICOS; TIPO: AUTOMATICO, INDIC. TEMP: DIGITAL, CAPACIDAD: 20 L, ALIMENTACION: 220 V | UNIDAD | 1 | 132500 | 132500 | Estufa De Esterilización. De mesa. Uso: odontológico. Capacidad: hasta 20 litros. Voltaje: 220V. Potencia máxima: hasta 400 W. Medidas aproximadas: Altura: 31 cm, Largo: 34 cm, Ancho: 45 cm. Exterior pintado en blanco y el interior en acero inoxidable. Programas: por lo menos 4 reeestablecidos y 1 programa manual. Controles digitales comandados por un microprocesador. Bandejas: mínimo 4 (amplias y perforadas) de acero inoxidable que permitan acomodar gran cantidad de instrumental, no oxide a los mismos ni afecte puntas ni filos. Apertura: lateral. Terminación: hecha completamente en acero inoxidable.
3 | 4.3.3-6616.14 | EQUIPOS | 4.3.3 | AUTOCLAVES ELECTRICOS; TIPO: AUTOMATICO, INDIC. TEMP: DIGITAL, CAPACIDAD: 20 L, ALIMENTACION: 220 V | UNIDAD | 1 | 525000 | 525000 | Autoclave Digital Portatil Uso General 20 Litros: Debe contar con:- Sistema Inteligente de Control por Microprocesador que supervisa en tiempo Real los Parámetros de Ciclo (Temperatura/ Presión) dentro de la Cámara; - Sistema de Control LED Digital; - Alarma Sonora de Finalización de Proceso; - Sistema de Punto Seguridad (Cuando la Temperatura y la Presión llegan a su Punto de Seguridad, es cuando se podrá abrir la Tapa); - Sistema de Memoria (Programa Fijo de Ciclo: El Equipo dispone la Posibilidad de Programar y Setear un programa fijo de Ciclo de Esterilización); - Dispositivos de Seguridad: debe poseer dispositivos de Bloqueo contra Sobre temperatura y Sistema de Protección contra Sobre Presión y Sistema de Detección Automática de Fallas en el Proceso. -Cuerpo y Tapa construido en Acero Inoxidable Reforzado. - Rango de Timer 0-999 min. - Presion de Trabajo 0.142 Mpa. - Rango de Temperatura 50-126ºC. -Volumen de la Recamara Aprox. 20lt Volumen Util Aprox. 18lt. -Volumen de la cámara de esterilización Aprox. (diametro x altura) 280x260mm Cesta (diámetro x altura mm) Aprox. 260 x250mm. - Alimentación: 220V- 50Hz Consumo: 2 kW. INCLUYE UPS ACORDE AL EQUIPO
4 | 4.3.3-8300.1 | EQUIPOS | 4.3.3 | BICICLETAS P/ERGOMETRIA; VOLANTE DE INERCIA: 500 mm, ETAPA DE RESISTENCIA: 150 EN 150 Kgm, VOLANTE: DE INERCIA 500 mm | UNIDAD | 3 | 396807 | 1190421 | Bicicleta fija de caño reforzada y terminada en pintura epoxi, con piñón fijo y pedalera reforzada con transmisión a correa. Asiento regulable en altura. Manubrios antideslizantes y regulables en altura y posición. Debe contar con sistema de resistencia magnética que se modifique desde la consola y con 10 niveles de resistencia minimo. Incluir computadora con múltiples funciones. Debe soportar hasta 150kg. aproximadamente.
5 | 4.3.3-5420.6 | EQUIPOS | 4.3.3 | BOMBAS DE INFUSION; ALIMENTACION: 220 V, LECTURA: DISPLAY GRAFICO, VOLUMEN: 01-9999 ML, CONTRAPRESION: 40 KPA A 120 KPA | UNIDAD | 20 | 316490 | 6329800 | Bomba de infusión volumétrica totalmente microcontrolada para perfus genéricos siliconados. Debe contar con display TFT color LCD táctil de, al menos, 4”, el grado de protección al polvo y al agua debe ser IP24, construida con de material plástico de alta calidad, con baterías de alta duración (9 horas aproximadamente), el peso máximo no deberá superar los 1,6Kg., tensión de alimentación 220Vca con potencia aproximada de 50VA. Debe estar aprobada por ANMAT y tener 1 año de garantía mínima. Parámetros mínimos a cumplir: Precisión del sistema mayor a 1mL/h.Tasa de infusión con set de 60 gotas de 0,1 a 400mL/h. Tasa de bolus con set de 60 gotas de 0,1 a 400mL/h. Tasa de purga con set de 60 gotas de 400mL/h. Tasa de KVO de 0,01 a 5mL/h. Incremento de mínimo de caudal 0,01mL/h. Volumen total de infusión de 0,01 a 9999,99Ml. Intervalo de tiempo de 1minuto a 99horas. Rango de detección de oclusión aguas arriba de -75 a -600mmHg. Rango de detección de oclusión aguas abajo de 0 a 900mmHg. Rango de detección de aire (doble sensor) de 50 a 800uL. Debe indicar el nombre del medicamento que está infundiendo Modos de trabajo mínimos que debe incluir: Modo mL/h. Modo peso corporal. Modo goteo
6 | 2.9.5-7987.37 | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB | 4.3.3 | CAJAS DE INSTRUMENTAL; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE, USO: CIRUGIA, CANTIDAD: 22 | UNIDAD | 20 | 15200 | 304000 | Caja acero inoxidable lisa. Medidas aprox. 18 x 8 x 3 cm. Debe contener: 1 Mango de Bisturi N3 + 10 Hojas de bisturí Nº10, 1 Pinza de disección 14 cm, 1 Pinza Kocher Recta 14 cm, 1 Pinza con diente de ratón 14.5cm 1x2dientes, 1 Pinza Halsted Recta 10 cm recta, 1 Pinza Halsted Curva 10 cm, 1 Pinza Adson 12 cm sin dientes, 1 Tijera curación recta 14 cm, 1 Tijera Mayo punta roma 14 cm, 1 Porta Agujas Mayo Hegar 14 cm, 1 Sonda acanalada 13cm.
7 | 2.9.5-7987.7 | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB | 4.3.3 | CAJAS DE INSTRUMENTAL; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE, USO: CIRUGIA, CANTIDAD: 13 | UNIDAD | 20 | 18000 | 360000 | Caja de acero inoxidable lisa. Medidas aproximadas: 20 x 10 x 4cm A. Incluye: 1 Tijera mayo recta 14 CM. 1 Tijera iris curva 9 CM. 1 Estilete. 1 Sonda acanalada 13cm. 1 Porta agujas mayo hegar 14 CM. 1 Pinza kocher recta 14 CM. 1 Pinza halstead curva 10 CM. 1 Pinza halstead recta 10 CM. 1 Pinza de disección 14,5 CM. 1 Pinza diente de ratón 14.5 1x2 dientes CM. 1 Mango para bisturí nro3. 1 Separador farabeuf 15x1.5 CM (par)
8 | 2.9.5-7987.1 | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB | 4.3.3 | CAJAS DE INSTRUMENTAL; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE, USO: EXAMEN GINECOLOG./INST.DE DIU, CANT.INSTRUMETAL: 10, CANTIDAD: 10 | UNIDAD | 7 | 36100 | 252700 | CAJA DE COLOCACION DE DIU: caja acero inoxidable. 30 x 15 x 8 cm aprox. Incluyre: - 2 pinza maier 20 cm recta, - 1 pinza bertola 18 cm recta, - 1 pinza bertola 18 cm curva, - 1 pinza allis 19 cm. 5 x 6 dientes, - 2 tijera metzenbaum 20 cm, - 2 pinza pozzi erina 25 cm, - 1 histerómetro sims 32 cm maleable
9 | 4.3.3-1719.72 | EQUIPOS | 4.3.3 | CAMILLAS; ANCHO: 55 CM, LARGO: 160 CM, ALTO: 75 CM, ARNESES: SIN VALOR, TIPO: GINECOLOGICA | UNIDAD | 10 | 44930 | 449300 | De tres planos, con estribos cromados, acolchado en cuero vinilico lavable. Estructura en caño fuerte de 3 cm de diámetro, con tratamiento epoxi, estribos removibles y con cabecera y piernera regulables manualmente. Bandeja debajo del cuerpo central de 20 x 20 cm medidas mínimas. Sin arneses.
10 | 4.3.3-1719.39 | EQUIPOS | 4.3.3 | CAMILLAS; ANCHO: 60 Cm, LARGO: 175 Cm, ALTO: 75 Cm, ARNESES: SIN, TIPO: DE CONSULTORIO | UNIDAD | 80 | 27023 | 2161840 | Estructura de caño de 25 x 25, esmaltado en Epoxi. Reforzada, 4 patas fijas con refuerzo perimetral, tapizado en cuerina de gran espesor. Que soporte hasta 150 kg.
11 | 4.3.3-1719.48 | EQUIPOS | 4.3.3 | CAMILLAS; ANCHO: 60 Cm, LARGO: 200 Cm, ALTO: 70 Cm, ARNESES: SIN, TIPO: RODANTE | UNIDAD | 20 | 62710 | 1254200 | Camilla de transporte reforzada con estructura metálica acabada en pintura epoxi, con barandas rebatibles, porta suero, porta oxígeno, con cuatro ruedas de 125 mm de diámetro como mínimo, con frenos. De espuma de poliuretano de alta densidad tapizada en ecocuero de primera calidad de color negro
12 | 4.3.3-1719.27 | EQUIPOS | 4.3.3 | CAMILLAS; ANCHO: 75 Cm, LARGO: 185 Cm, ALTO: 75 Cm, ARNESES: SIN, TIPO: KINESICA | UNIDAD | 3 | 66300 | 198900 | Camilla fija para kinesiología. Medidas: 75cm ancho, 185cm de largo y 75cm de alto, que soporte al menos 200kg de peso. Material: caño estructural terminado en pintura epoxi. Con espuma de poliuretano de alta densidad tapizada en ecocuero de primera calidad de color negro o similar.
13 | 4.3.2-6331.12 | TRANSPORTE Y DEPOSITO | 4.3.3 | CARROS P/TRANSP.; SUPERFICIE: 30 X 40 Cm, ALTURA: 120 Cm, MATERIAL: CHAPA METAL PLEGADA, ESTRUCTURA: METALICA, RUEDAS: 2 REFORZADAS- DIAM. 180 mm, ACCESORIO: 2 AGARRADERAS, MATERIAL ESTRUCTURA: METALICA | UNIDAD | 14 | 16756 | 234584 | Carro metálico protegido por pintura epoxi, para tubo de oxígeno de 6m3, con ruedas de goma de aproximadamente 175 a 180 mm y sistema de sujeción del tubo.
14 | 4.3.3-5416.1 | EQUIPOS | 4.3.3 | CARROS DE PARO; TERMINACION: ANTIOXIDANTE, ESTRUCTURA: REFORZADA DE CHAPA ACERO SAE, MEDIDAS: 0,70 X 0,50 X 0,90 M, PARACHOQUE: GOMA, PLANO SUPERIOR: ESTRATIFICADOS CON BARANDAS, CAJONES: CON, DIVISIONES: P/MATERIALES, MASTIL: CON, CONTENEDOR: P/RESIDUOS BIOLOGICOS, ALZADA SUPERIOR: PORTA CARDIODESFIBRILADOR, CANTIDAD DE CAJONES: CON, MATERIAL ESTRUCTURA: REFORZADA DE CHAPA ACERO SAE, DIMENSION: 0,70 X 0,50 X 0,90 M | UNIDAD | 14 | 408143 | 5714002 | Carro de paro de 5 cajones. Construido en chapa SAE 1010. Minimo cinco cajones con cerradura central, uno de ellos con división para medicamentos. Alzada para monitor. Bandeja auxiliar lateral corrediza de acero inoxidable. Porta suero, porta tubo de oxígeno y parachoque perimetral. Manija de arrastre. Ruedas de aproximadamente 100mm, al menos dos de ellas con freno. Contenedor para residuos patógenos. Terminación pintura epoxi.
15 | 4.3.3-5526.1 | EQUIPOS | 4.3.3 | COAGULOMETROS; USO: BIOQUIMICA, TIPO: BICANAL SEMIAUTOMATICO, DESCRIPICON: DET.DIF. PRUEBAS DE EMOSTASIS, DESCRIPCION: DET.DIF. PRUEBAS DE EMOSTASIS | UNIDAD | 1 | 3581000 | 3581000 | COAGULOMETRO: Principio de medición: FOTOMÉTRICO Y TURBODENSITOMÉTRICO, MÉTODOS COAGULOMÉTRICOS. CROMOGÉNICOS Y TURBIDIMÉTRICOS. BLOQUE DE MEDICIÓN: TEMPERATURA CONTROLADA A 37,4 +/- 0.4°C (CON SISTEMA PELTIER). 2 O 4 CANALES DE MEDICIÓN CON DOS LONGITUDES DE ONDA (405 NM Y 750NM) DISPONIBLES CADA UNO. 4 POSICIONES DE REACTIVOS, UNA DE ELLAS CON FUNCIÓN MEZCLADORA.18/16 POSICIONES DE INCUBACIÓN DE CUBETAS. INICIO AUTOMÁTICO CON EL AGREGADO DEL REACTIVO. VOLUMEN DEL TEST: MICROCUBETAS CON CAPACIDAD DE 150-300UL. PANTALLA: LCD. 2 LINES. 20 CARÁCTERES CADA UNA. PANEL DE CONTROL: TECLADO DE MEMBRANA. INTERFACE: RS232 (IMPRESORA/ LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS). USB (HOST). SD-CARD. IMPRESORA: IMPRESORA TÉRMICA INTEGRADA. DIMENSIONES/PESO:26X33X9 CM (LARGO/ANCHO/ALTO):3,9KG. DETERMINACIONES: TP-APTT-FIB-TT-FACTORES VÍA. INTRINSECA Y EXTRINSECA – ATII – PC-DRVVT-DD SOFWARE/HARDWARE: SISTEMA ABIERTO. PARÁMETROS DE TESTS EDITABLES Y COPIABLES. 15 TESTS PROGRAMABLES. CÁLCULO AUTOMÁTICO EN SEGUNDOS, RIN% G7L, MG/DL, RATIO, ME, UG/ML. CURVA DE CALIBRACIÓN: EDITABLE (DE HASTA 9 PUNTOS). COMUNICACIÓN HOST UNDIRECCIONAL. INTERFAZ DE USUARIO MULTILINGUE (DE, EN, ES,FR,PT,TU). FUENTE DE ALIMENTACION:100V-240V. 47-63HZ,260MA. SALIDA:24VDC/3.7A. OPCIONAL: CONEXIÓN A IMPRESORA TÉRMICA EXTERNA. CONEXIÓN A LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS. INCLUYE UPS ACORDE AL EQUIPO
16 | 4.3.3-4600.3 | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB | 4.3.3 | CONTADORES HEMATOLOGICOS; TIPO: AUTOMATICO, PARAMETRO: 18, CURVAS DE DISTRIBUCION: 3, IMPRESORA: SI, VOLUMEN DE LA MUESTRA: 20 µL | UNIDAD | 2 | 2015951 | 4031902 | Contador Hematológico Detección de WBC, detección de RBC y detección de PLT. -Principio de medición: impedancia eléctrica más colorimetría. - Diferencia la población leucocitaria en tres grupos: neutrófilos, linfocitos y células medias (monocitos, eosinófilos y basófilos). -Dos modos de conteo: sangre completa o prediluida. - 9ul de muestra para el modo sangre entera y modo sangre capilar. -Almacenamiento de hasta 200.000 resultados incluyendo histogramas. Impresora térmica incorporada. Opción para impresora externa. -Lector de código de barras para muestras (opcional). -Pantalla color táctil de 8,4 pulgadas. -Diseño compacto, de 30 cm de ancho -Seguro y simple de usar -Software y manuales de operación en su idioma. INCLUYE UPS ACORDE AL EQUIPO
17 | 4.3.3-4600.4 | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB | 4.3.3 | CONTADORES HEMATOLOGICOS; TIPO: AUTOMATICO, PARAMETRO: 22, CURVAS DE DISTRIBUCION: 4, IMPRESORA: SI, VOLUMEN DE LA MUESTRA: 130 A 240 µL | UNIDAD | 1 | 3704500 | 3704500 | Analizadores de hematología compactos totalmente automatizados con diferencial minimo de 4 partes. Especificaciones Principios y tecnologías: *Citometría de flujo fluorescente: WBC, DIFF, RET, IRF, diferencial de 2 partes para el análisis de fluidos corporales; *Método de impedancia con enfoque hidrodinámico: PLT-I, RBC, HCT; *Método SLS-hemoglobina libre de cianuro: HGB. Parámetros analizados: * Parámetros reportables en sangre entera y modo prediluido. (WBC, RBC, HGB, HCT, VCM, HCM, CHCM, PLT-I, RDW-SD, RDW-CV, MPV, NEUT #, LINFO #, MONO #, EO #, BASO #, NEUT%, LINFO%, MONO%, EO%, BASO%, IG #, IG%), * Parámetros de investigación en sangre entera y modo prediluido (PDW, P-LCR, PCT),* Parámetros reportables en el modo de fluidos corporales (WBC-BF, RBC-BF, MN_, PMN_, MN_, PMN%, TC-BF#), * Parámetros reportables en el canal de reticulocitos (RET#, RET%, IRF, RET-He), *Parámetros de investigación del canal de reticulocitos (LFR, MFR, HFR, PLT-O). Rendimiento: * Sangre entera: CBC: hasta 60 muestras por hora; CBC + DIFF: hasta 60 muestras por hora; CBC + DIFF + RET: hasta 35 muestras por hora. * Fluidos corporales: hasta 30 muestras por hora. Modo de aspiración: análisis de tubo cerrado Volumen de aspiración de muestra: * Sangre entera/modo Low WBC: 25 μl; * Modo prediluido: 70 μl; * Modo de fluidos corporales: 70 μl. Almacenamiento de datos: * Resultados: 100.000 muestras; * Información de pacientes: 10.000 registros; * Archivos de control de calidad: 99 archivos por analizador; * Gráficas de control de calidad: 300 datos por archivo; * Histórico de reemplazo de reactivos: 5.000 registros; * Histórico de mantenimiento: 5.000 registros. Control de calidad: * Tres niveles de material de control de calidad para todos los parámetros; * Dos niveles de material de control de calidad para fluidos corporales. Dimensiones y peso aproximado: Unidad principal: Ancho: 450 mm, Profundidad: 460 mm, Altura: 440 mm / Aprox.36 kg; Pantalla: táctil multicolor integrada con gráficas de usuario intuitiva interfaz para respaldar tareas de rutina. Conectividad extendida: * Puerto RS-232C y el puerto LAN para la conexión con el sistema de información (LIS) de cada laboratorio. * Cuatro puertos USB para lector de código de barras portátil, impresora y conexiones de dispositivos USB. INCLUYE UPS ACORDE AL EQUIPO
18 | 4.3.7-3108.3 | EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES | 4.3.3 | CUNAS; MATERIAL ESTRUCTURA: 147 dBV/mPa , MEDIDA: 35 X 75 Cm, TIPO: ACRILICO, PLEGABLE: NO, MATERIAL: METAL | UNIDAD | 14 | 57998 | 811972 | Cuna acrílica articulada con colchón debe permitir el movimiento para mecer o fijar en una posición deseada. La estructura del carro construida en perfiles de hierro pintado con pintura epoxi. Canasto de acrílico transparente moldeado en una sola pieza con tarjetero de identificación. Tren rodante compuesto por 4 ruedas giratorias duales de, al menos, 50 mm. 2 de ellas con freno. Debe Incluir colchón a medida que compense la curvatura de la cuna brindando una superficie plana. Medidas aproximadas: 75 x 35 x 80 cm (largo x ancho x alto).
19 | 4.3.3-9165.1 | EQUIPOS | 4.3.3 | EQUIPOS DE MONITOREO; USO: TERAPIA INTENSIVA/CORONARIA, CANTIDAD DE MONITORES: 1 | UNIDAD | 20 | 513635 | 10272700 | Monitor Multiparamétrico con pantalla táctil LCD color de 10” como mínimo, con resolución aproximada de 800x600, con botonera que permita realizar todas las funciones sin tocar la pantalla, con la posibilidad de seleccionar entre pacientes adultos, pediátricos y neonatales. Con múltiples puertos USB para conectar teclado, mouse y memorias extraíbles. Con los siguientes parámetros mínimos: ECG, Respiración, Temperatura, SpO2 y PNI. Con detección de marcapasos automática. Con batería con autonomía mínima de 4 horas. Debe cumplir con los siguientes requerimientos mínimos:  Memoria interna: para más de 120 horas de tablas y/o gráficos de tendencia. 1200 mediciones de PNI. 200 eventos de arritmias. 200 alarmas.  ECG: con cable de 5 derivaciones, velocidad de barrido de 25mm/seg. Rango de frecuencia de 15 a 350ppm con precisión del 1%.  Respiración: por impedancia entre RA-LL y RA-LA. Rango de medición de 0 a 150rpm con precisión de 2rpm.  Temperatura: Con sensor tipo YSI-10K, método por resistencia térmica, rango de medición de 0 a 50 ºC, con precisión de 0,3ºC.  SpO2: con sensor óptico, con rango de medición de 0 a 100% y precisión de 3%  PNI: por método oscilométrico, en modos manual/automático/continuo, rango de medición de 0 a 300mmHg con precisión de 1mmHg. Accesorios que se deben entregar:  1 Cable troncal de interconexión de ecg  1 Set de latiguillos de 5 derivaciones para ECG  1 Prolongador de interconexión para SpO2  1 Sensor de oximetría tipo dedal para adultos  1 Sensor de oximetría para pediatría/neonatología  1 Cuff tamaño pediátrico para PNI  1 Cuff tamaño adulto para PNI  1 Sensor de temperatura de piel  1 Batería  1 Cable de alimentación  Manuales y demás documentación. Debe estar inscripto en ANMAT y poseer 1 año de garantía.
20 | 4.3.3-4084.27 | EQUIPOS | 4.3.3 | EQUIPOS DE RAYOS X; USO: ODONTOLOGICO, FRECUENCIA: ALTA, REGULACION: MANUAL, AMPLIACION DE APLIQUE: SIN, COMANDO: SIST. DE DISPARO A DISTANCIA | UNIDAD | 1 | 302275 | 302275 | Equipo de rayos rodante, con disparador digital. Características generales: Distancia Foco-Película: 200 mm; Diámetro de Diafragma de Plomo (filtro irremovible): 26 mm; Campo de Radiación (diam.): 60 mm; Corriente al Tubo: 9mA; Filtración Total: Equiv a 2.0 mm Al; Mancha Focal efectiva: 0.8 mm, Arrollamiento Inmerso en Aceite; Radiación Exterior ˂0,01 mGy/h a 100 cm de distancia; Peso aproximado: 35 kg Características eléctricas aprox.: Alimentación: 230/110 VAC . ±10% – 50/60 Hz; Corriente Primaria; 4 A max – 230 VAC, 920 VA; 8 A max – 110 VAC, 880 VA; Alta Tensión: 70 Kvp
21 | 4.3.3-9214.4 | EQUIPOS | 4.3.3 | EQUIPOS DE REHABILITACION; TIPO: DE ELECTROESTIMULACION, USO: FISIOTERAPIA | UNIDAD | 3 | 568007 | 1704021 | Electroestimulador de ondas rusas de por lo menos 8 canales. Totalmente microprocesado, con 42 programas pre-establecidos como mínimo y la posibilidad de programar manualmente el tratamiento. Deberá contar con 3 modos de trabajo minimo: Todos los canales, Extensión-Flexión, Secuencial. ONDAS RUSAS – 2500/5000 Hz./INTERFERENCIAL/TENS. Ondas rusas: Con una frecuencia de 2.500 Hz. Aplicadas en ráfagas, con una frecuencia de 10 a 100 Hz. Las ondas deben presentar una rampa de subida que comience a intensidad cero y vaya aumentando progresivamente hasta llegar al máximo seleccionado, luego debe mantener la intensidad constante (pero siempre en ráfagas), y luego caer suavemente en algunos segundos. Los tiempos para las zonas de rampas, contracción y relajación se deben poder modificar de acuerdo a cada paciente y tratamiento. Características eléctricas mínimas: • Aparato Clase I • Alimentación: 220 VCA 50/60 Hz • Consumo promedio: 200 Vatios • Controlado por Microprocesador • Pantalla LCD Gráfica COLOR de 320 x 240 sensible al tacto, retro iluminada Accesorios que debe incluir: • 12 bandas elásticas largas con abrojo. • 16 electrodos grandes de 100 mm. • 8 electrodos chicos de 50 mm. • 8 cables dobles con Plug a fichas bananas de 4 mm. • 1 cable de Alimentación.
22 | 4.3.3-9214.5 | EQUIPOS | 4.3.3 | EQUIPOS DE REHABILITACION; TIPO: MAGNETOTERAPIA, USO: FISIOTERAPIA | UNIDAD | 3 | 461553 | 1384659 | Equipo generador de campo magnético totalmente digital. Con una pantalla LCD-LED. Debe incluir como minimo las siguientes patologías prefijadas: Artrosis, Osteoporosis, Tendinitis, Fractura, Desgarro, Lesiones Nerviosas, Heridas, Dermatosis, Bursitis, Epicondritis, Osteomielitis. También deberá contar con al menos 5 posiciones de memoria para que usuario configure sus programas. Y contar con un “modo” manual cuando no este seleccionada ni una patología ni una memoria de usuario. Debe poseer cuatro salidas como mínimo para conectar tanto aplicadores tipo túnel como así también aplicadores planos, pudiendo funcionar todos en forma simultánea. El equipo debe cumplir con las siguientes características técnicas mínimas: • Tensión de alimentación: 220 V - 50/60 Hz • Consumo: 50 watts • Potencia de Emisión: 500 gauss • Frecuencia de Emisión: 5 a 100 hz. (en pasos de 5hz) • Controles: panel táctil • Potencia: Variable Por Comando Digital • Interfaz: Pantalla LCD-LED retroiluminada. • Temporizador: Digital • Normas: IEC 60601.1 - Equipo Clase 1 - tipo BF • Grado de Protección contra penetración de líquidos: IPX0 • Medidas aproximadas: 33.5 x 11.5 x 27 cm. (ancho x alto x profundidad) Debe incluir: 1 Equipo de Magnetoterapia con 4 salidas - (11 Programas + 5 Memorias) 2 Aplicadores Planos (Solenoides) 1 kit de bandas elásticas de 60 milímetros y pasador para ajustar 1 Aplicador Túnel con Aros de Alto Impacto de 27cm de diámetro (efectivos 24cm) 1 Cable de Conexión 1 Manual en español 1 Imán para corroborar el funcionamiento del equipo.
23 | 4.3.3-7575.6 | EQUIPOS | 4.3.3 | EQUIPOS ODONTOLOGICOS; ALIMENTACION: 220 V, SILLON: ERGONOMICO, SALIVADERA: CERAMICA, PLATINA: PLASTICA, LAMPARA: FRIA, BANQUETA: RODANTE CON RESPALDO | UNIDAD | 1 | 865700 | 865700 | SILLON DENTAL COLGANTE COMPLETO • Tapizado en cuerina anatómico y ergonómico sin costuras • Apoya cabeza multi-articulado • Foco LED circular, intensidad regulable • Con calentador de agua llena vaso • Control para asistente • Salivadera redonda con llena vaso y lava bacha comandados • Sistema de agua presurizada • Platina regulable Colibrí o manguera colgante • Comandos electricos • Tres salidas neumática • Jeringa Triple • Negatoscopio LED • Eyector de alta y baja potencia • INCLUYE: * Banqueta con respaldo de contacto permanente, * Cavitador Neumático Kmd (3 Insertos), * Turbina Simple Spray Saca Fresa, * Contra Angulo 1:1 Coxo Externo a Gatillo, * Micromotor Neumático Rose 201am‐b2 Spray Externo 6m, * Compresor Gdk Jw032b 1.1hp 850w 38l Libre Aceite.
24 | 4.3.3-7575.9 | EQUIPOS | 4.3.3 | EQUIPOS ODONTOLOGICOS; ALIMENTACION: 220 V, SILLON: SIN, SALIVADERA: SIN, PLATINA: SIN, LAMPARA: LED, BANQUETA: SIN, TIPO: LAMPARA DE FOTOCURADO | UNIDAD | 1 | 34350 | 34350 | Programas que debe incluir minimo: Continuo - Intermitente - función Rampa. Incluye: protector U.V., Comando digital y Fibra óptica giratoria 360º y esterilizable. Emisión de luz de hasta 480 nm. Polimeriza 4 mm en 10 segundos aprox. Potencia maxima: 1200 mW/cm2.
25 | 4.3.3-164.9 | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB | 4.3.3 | ESPECTROFOTOMETROS; TIPO: DE SIMPLE HAZ, RANGO LONG. DE ONDA: SIN VALOR, ANCHO DE BANDA: 3 nM, ELEM. DETECTOR: SIN VALOR | UNIDAD | 1 | 799100 | 799100 | Espectrofótometro: Analizador clínico semiautomático de última generación. Impresora incorporada. Sistema que permite trabajar con microcelda de flujo termostatizada o cubetas macro y semimicro. Almacena hasta 132 técnicas abiertas y 30 curvas de calibración Sistema óptico: -Monocromador con filtros interferenciales. -Rango de longitudes de onda: 340 - 1000 11111. -Selección de longitud de onda: rueda automática de filtros con 9 posiciones. -Filtros instalados: 340,405, 450, 505, 550, 620 y 750 nm + 2 posiciones libres. -Ancho de banda: 1O o 2 nm. -Rango fotométrico: -0,5 - 4,000 Abs. -Precisión: +/- 0,002 Abs. Fuente de luz: -Lámpara Halógena 6V - 1OW. Cero automático. -Stand by automático. Ajuste automático por Software. Sistema de cubetas DUAL: -Microcelda de flujo metálica con ventana de cuarzo. -10 mm de paso de luz, volumen: 18 µl. -Soporte standard de 10 nun x 10 nun para cubeta externa macro o semi-micro. -Celda de flujo termostatizada por efecto Peltier: 25°C, 30°C, 37°C. Sistema de aspiración: -Bomba peristá ltica con motor paso a paso. -Volúmen programable: 100 a 500 µl. -Arrastre: 2% para 400 µl. Interface con el operador: -Teclado de membrana con 25 teclas para funciones y entradas numéricas. -Impresora térmica incorporada: 27 caracteres/línea. -Display gráfico de cristal liquido con contraste. Programas: -132 test programables. -Control de Calidad: Estadísticas, Gráficos de Levey Jennings. -Hasta 1O controles programables. Menu de mantenimiento. Control de impresora. INCLUYE UPS ACORDE AL EQUIPO
26 | 4.3.3-4159.26 | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB | 4.3.3 | ESTUFAS DE CULTIVO; DIMENSION: 60 X 40 X 40 Cm, TERMOSTATO: DIGITAL, RANGO DE TEMPERATURA: 20 A 70 °C, PUERTA VISOR: SI, GABINETE EXTERIOR: ACERO INOXIDABLE, GABINETE INTERIOR: ACERO, SENSIBILIDAD: SIN VALOR °C | UNIDAD | 1 | 202868 | 202868 | Interior: acero inoxidable grado 304 18/8 Exterior: hierro con pintura horneada Aislamiento: con lana de vidrio 2 puertas laterales con cierre a falleba giratoria Ajuste de puertas con cordón de silicona Aireador en la parte superior Termómetro a mercurio de control empotrado en el frente Termorregulador hidráulico a capilar Indicadores luminosos de funcionamiento Interruptor de corte de funcionamiento Exactitud: +- 1,5% del valor final de temperatura Uniformidad: +- 1,5% del valor final de temperatura Conexión a 220 Vac. 50-60Hz. Medida interna 60x40x 40 Volumen Lts. 96 minimo Medida Externa aprox:74 x 74 x 57 Accesorios: 2 estantes tipo rejilla regulables (5 posiciones)
27 | 2.9.5-8874.36 | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB | 4.3.3 | INSTRUMENTAL MEDICO; DESCARTABLE: NO, MATERIAL: METAL ELASTICO, ELEMENTO: DIAPASON | UNIDAD | 5 | 5800 | 29000 | Diapason 128 Hz Tipo Hartmann – separador
28 | 2.9.5-8874.9 | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB | 4.3.3 | INSTRUMENTAL MEDICO; DESCRIPCION: TABLA LARGA DE INMOVILIZACION, DESCARTABLE: NO, MATERIAL: POLIETILENO, ELEMENTO: TABLA LARGA DE INMOVILIZACION | UNIDAD | 10 | 48380 | 483800 | Tabla larga plástica de inmovilización espinal y traslado para adultos obesos. Medidas aproximadas: 180 X 45 X 1,8 cm. Debe ser traslucida a RX, CT y MRI. Debe estar construida ergonómicamente en HDPE (polietileno de alta densidad, lavable antiestático de alta resistencia) sin costuras ni huecos, impermeable y atoxica. Debe presentar calados p/inmovilizador cervical, pectorales, abdomen y piernas independientes. Multifenestrada con amplios orificios para empuñaduras y orificios para tres cinturones de fijación de rápida liberación. Debe soportar una carga de 180 Kg como mínimo. Debe incluir 3 cinturones inmovilizadores.
29 | 2.9.5-5144.313 | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB | 4.3.3 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO: GABINETE P/REVELADO, DESCARTABLE: NO, PRESENTACION: UNIDAD | UNIDAD | 1 | 29250 | 29250 | Gabinete de Revelado de amplia capacidad interior para manipular radiografías dentales. Accesibles a través de dos empuñaduras de tela que no permitan el ingreso de luz del exterior y evitar que se velen las placas. Equipos 100 % estancos para evitar el ingreso de luz exterior y deben disponer de una Tapa Acrílica roja con protección UV. Material del gabinete: Acero Inoxidable. Dimensiones aproximadas: Altura 240 mm, Largo 380 mm, Profundidad 255 mm.
30 | 4.3.3-3958.150 | EQUIPOS | 4.3.3 | INSTRUMENTOS DE MEDICION; USO: MEDIR GLUCOSA EN SANGRE, RANGO DE MEDICION: 10 - 600 MG/DL, PRECISION: 5 %, NOMBRE: GLUCOMETRO | UNIDAD | 70 | 8790 | 615300 | Medidor de glucosa; Dispositivo de punción; Incluye: 10 lancetas estériles; Manual del usuario; Guía de inicio; Estuche portátil.
31 | 4.3.3-2044.2 | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB | 4.3.3 | LARINGOSCOPIOS; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE, RAMAS: ADULTO, ILUMINACION: CON | UNIDAD | 10 | 22000 | 220000 | Laringoscopio adulto tipo Mc Intosh fabricado en acero de primera calidad, con 3 ramas curvas (número: 3, 4 y 5). Con alimentación por pilas tipo C. Largo aproximado de 15cm. Con estuche de transporte.
32 | 4.3.3-2044.3 | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB | 4.3.3 | LARINGOSCOPIOS; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE, RAMAS: PEDIATRICO, ILUMINACION: CON | UNIDAD | 10 | 19700 | 197000 | Laringoscopio pediátrico tipo Mc Intosh fabricado en acero de primera calidad, con 3 ramas curvas (número: 0/55mm, 1/85mm y 2/135mm). Con alimentación por pilas tipo C. Largo aproximado de 15cm. Con estuche de transporte.
33 | 4.3.3-5714.6 | EQUIPOS | 4.3.3 | LAVADOR DE PLACAS; TIPO: AUTOMATICO, CLASE DESECHO: 96 POCILLOS, USO: LABORATORIO | UNIDAD | 1 | 580000 | 580000 | Lavador de Elisa Especificaciones Técnicas Protocolos de lavado: Hasta 100. Ciclos de lavado: De O a 9. Volumen de dispensado: De 50 hasta 3000 uL. Protección contra colisión de fondo Automático. Volumen residual por hilera <2 uL. Tiempo de inmersión: De O a 300 segundos. Tiempo de agitación: De O a 300 segundos. Opciones múltiples 1x8, 1x12. Medidas de las botellas: 2x2L (Detergente), 1x2L (Desechos), 1x2L (Agua destilada). Fuente de alimentación de CE 100-240V. Temperatura: De 5 a 35 ºC. Humedad: De 15 a 85 %. Dimensiones aproximadas 400 mm (Largo) x 330mm (ancho) x 145mm (Alto). INCLUYE UPS ACORDE AL EQUIPO
34 | 4.3.3-5118.13 | EQUIPOS | 4.3.3 | LECTOR DE MICROPLACAS; RANGO DE LECTURA: 0.0000 A 4.0000 ABS, RANGO DE MEDICION: 200 A 1000 nM, EXACTITUD: +/- 1 %, PRECISION: <1 % | UNIDAD | 1 | 665000 | 665000 | Lector de Elisa de Microplaca Pantalla LCD a color, sensible al tacto de 7.8". Cubierta opaca para evitar luz externa. Impresora térmica y opción a impresora externa. Capacidad para almacenar más de 20,000 resultados Múltiples opciones para ajuste de curva. Modos de agitación de velocidad y tiempo variables. Sistema óptico bi-cromático totalmente automático Amplio reporte con información del paciente. Lámpara de alta durabilidad. Software de gestión de datos (opcional). Especificaciones Técnicas: * Data Management Software. * Método de detección Absorbancia. * Microplacas aceptadas 96 y 48 pozos. *Sistema de Medición: Sistema óptico de 8 canales. * Fuente de Luz Lámpara de Halogeno-tunsteno. * Puertos de Conexión 1 x RS232, 2 x USB. * Agitación Modos de agitación de velocidad y tiempo variables. * Ingreso de Datos Mediante Pantalla Táctil. * Pantalla LCD a color. INCLUYE UPS ACORDE AL EQUIPO
35 | 4.3.7-2823.9 | EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES | 4.3.3 | MESAS AUXILIARES; MATERIAL: AGLOMERADO, ANCHO: 40 Cm, ALTO: 75 Cm, PROFUNDIDAD: 56 Cm, RUEDAS: CON, TERMINACION: REVESTIMIENTO MELAMINICO | UNIDAD | 1 | 46900 | 46900 | Mesa auxiliar rodante de uso Odontologico. Debe contar con por lo menos 6 cajones y 1 gabinete con puerta lateral y 4 estantes, de melamina.
36 | 4.3.3-131.7 | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB | 4.3.3 | NEBULIZADORES; LARGO X ANCHO X ALTO: 33,5 X 16 X 26,5 Cm, PESO APROX: 6 Kg, ALIMENTACION: 220 V, TAMAÑO DE PARTICULAS: SIN VALOR | UNIDAD | 3 | 67913 | 203739 | Nebulizador profesional de uso continuo. Capacidad de nebulización: hasta 7 ml Tamaño medio de partículas: 3.5 um Tasa de nebulización: 0.35 ml/min aprox. Presión de salida: 1.7 kg/cm2 aprox. Caudal de aire: 28 l/min aprox. Caudal de nebulización regulable: Sí Frecuencia de funcionamiento: Uso Continuo Alimentación: 220 Vca Clase Electrica: I Incluir kit de nebulización con por lo menos los siguientes accesorios: pipeta nebulizadora, adaptador bucal, manguera picos desiguales, máscara grande y chica libre de látex.
37 | 4.3.3-1711.22 | EQUIPOS | 4.3.3 | SILLAS DE RUEDAS; ANCHO: 51 CM, APOYABRAZO: DESMONTABLE, PIERNERA: DESMONTABLE, FRENO: CON, MATERIAL: METALICA CROMADA | UNIDAD | 28 | 71240 | 1994720 | Acero cromada. Soporte hasta 120 kg. Pedanas y apoya brazos desmontables. Respaldo/asiento: cuerina gruesa. -Ancho asiento-respaldo abierto: 51 cm. Ruedas de goma maciza. Cantidad de ruedas: 4.
38 | 4.3.3-1711.13 | EQUIPOS | 4.3.3 | SILLAS DE RUEDAS; ANCHO: 65 Cm, APOYABRAZO: FIJO, PIERNERA: FIJO, FRENO: CON, MATERIAL: ACERO | UNIDAD | 10 | 79400 | 794000 | Silla de Ruedas especialmente diseñada para usuarios con sobrepeso o de mayores dimensiones, con asiento extra ancho, barra doble cruzada inferior y estructura reforzada para soportar hasta 200 kg. Estructura plegable de acero inoxidable recubierto de alta resistencia. Apoyabrazos largos fijos, con superficie de apoyo acolchada blanda y apoya pies con plataforma metálica resistente y abatible para una mayor comodidad. Ruedas traseras macizas con la tecnología “anti pinchazo” con aro manual ergonómico y ruedas delanteras multi direccionales.
39 | 2.9.5-2020.1 | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB | 4.3.3 | TAMBORES QUIRURGICOS; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE, DIMENSION: 10 X 12 Cm | UNIDAD | 20 | 11000 | 220000 | Tambor Algodonero, tapa perforada
TOTAL RUBRO | [7 empty] | 54284123
ESPECIFICADES Y DETALLE TECNICO:
* ADJUNTAR FOLLETERIA, MANUALES Y/O CUALQUIER OTRA DOCUMENTACION QUE EL PROVEEDOR ESTIME NECESARIO PARA ACLARAR EL BIEN COTIZADO
* Se aceptarán ofertas alternativas.
* Forma de cotización: por renglón o parte de este según convenga a los intereses del estado.
* Para oferentes de la Provincia de Catamarca deberán presentar Habilitación Provincial para comercializar el producto que cotizan.
* En caso de corresponder los oferentes deberán presentar Certificado de Inscripción de ANMAT vigente al momento de la oferta, el mismo deberá ser correspondiente al objeto de la contratación y de encontrarse vencido adjuntar la solicitud de renovación.
* No se aceptarán ofertas de productos no registrados y autorizada su venta por ANMAT. En caso de corresponder se deberá especificar en cada ítem de la propuesta, marca y número de certificado otorgado por dicho ente regulador.
|  | Plazos de entrega: | diez (10) dias habiles
|  | Lugar de Entrega: | MINISTERIO DE SALUD - CHACABUCO N° 169 - en el horario de 8:00hs a 12:00hs de lunes a viernes
Calidad Minima esperada:
|  | Garantia: | Items 2, 3, 5, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 29, 33, 34 garantia integral de dos (2) años. Incluye una (1) visita anual durante los dos (2) años para realizar calibracion de chequeos y mantenimiento preventivo.
Items 1, 4, 6 al 14, 18, 23, 27, 28, 30 al 32, 35 al 39, garantia minima de doce (12) meses.
|  | Mantenimiento de oferta: | cuarenta y cinco (45) días
ESPECIFICIDADES ITEM 1
Aspirador portátil de uso continuo libre de lubricantes. Debe Contar con una válvula reguladora de la aspiración desde un mínimo hasta un máximo. Debe poseer un frasco colector de 1000 cm3 aprox, con trampa antidesborde, para evitar el pasaje de líquido al cabezal aspirador. La unidad debe estar provista de un vacuómetro para proveer la indicación del vació generado por el aspirador. Características técnicas mínimas: - Tensión nominal: 220Vca. - Caudal de aspiración: 34 l/min - Vacío máximo: 58 cmHg - Presión de salida: 1,5 a 1,8 Kg/cm² - Presión sonora: 63,6 dB - Capacidad del recipiente: 1 litro Debe incluir: -Vaso de 1 litro con Trampa -Manual de uso
ESPECIFICIDADES ITEM 2
Estufa De Esterilización. De mesa. Uso: odontológico. Capacidad: hasta 20 litros. Voltaje: 220V. Potencia máxima: hasta 400 W. Medidas aproximadas: Altura: 31 cm, Largo: 34 cm, Ancho: 45 cm. Exterior pintado en blanco y el interior en acero inoxidable. Programas: por lo menos 4 reeestablecidos y 1 programa manual. Controles digitales comandados por un microprocesador. Bandejas: mínimo 4 (amplias y perforadas) de acero inoxidable que permitan acomodar gran cantidad de instrumental, no oxide a los mismos ni afecte puntas ni filos. Apertura: lateral. Terminación: hecha completamente en acero inoxidable.
ESPECIFICIDADES ITEM 3
Autoclave Digital Portatil Uso General 20 Litros: Debe contar con:- Sistema Inteligente de Control por Microprocesador que supervisa en tiempo Real los Parámetros de Ciclo (Temperatura/ Presión) dentro de la Cámara; - Sistema de Control LED Digital; - Alarma Sonora de Finalización de Proceso; - Sistema de Punto Seguridad (Cuando la Temperatura y la Presión llegan a su Punto de Seguridad, es cuando se podrá abrir la Tapa); - Sistema de Memoria (Programa Fijo de Ciclo: El Equipo dispone la Posibilidad de Programar y Setear un programa fijo de Ciclo de Esterilización); - Dispositivos de Seguridad: debe poseer dispositivos de Bloqueo contra Sobre temperatura y Sistema de Protección contra Sobre Presión y Sistema de Detección Automática de Fallas en el Proceso. -Cuerpo y Tapa construido en Acero Inoxidable Reforzado. - Rango de Timer 0-999 min. - Presion de Trabajo 0.142 Mpa. - Rango de Temperatura 50-126ºC. -Volumen de la Recamara Aprox. 20lt Volumen Util Aprox. 18lt. -Volumen de la cámara de esterilización Aprox. (diametro x altura) 280x260mm Cesta (diámetro x altura mm) Aprox. 260 x250mm. - Alimentación: 220V- 50Hz Consumo: 2 kW. INCLUYE UPS ACORDE AL EQUIPO
ESPECIFICIDADES ITEM 4
Bicicleta fija de caño reforzada y terminada en pintura epoxi, con piñón fijo y pedalera reforzada con transmisión a correa. Asiento regulable en altura. Manubrios antideslizantes y regulables en altura y posición. Debe contar con sistema de resistencia magnética que se modifique desde la consola y con 10 niveles de resistencia minimo. Incluir computadora con múltiples funciones. Debe soportar hasta 150kg. aproximadamente.
ESPECIFICIDADES ITEM 5
Bomba de infusión volumétrica totalmente microcontrolada para perfus genéricos siliconados. Debe contar con display TFT color LCD táctil de, al menos, 4”, el grado de protección al polvo y al agua debe ser IP24, construida con de material plástico de alta calidad, con baterías de alta duración (9 horas aproximadamente), el peso máximo no deberá superar los 1,6Kg., tensión de alimentación 220Vca con potencia aproximada de 50VA. Debe estar aprobada por ANMAT y tener 1 año de garantía mínima. Parámetros mínimos a cumplir: Precisión del sistema mayor a 1mL/h.Tasa de infusión con set de 60 gotas de 0,1 a 400mL/h. Tasa de bolus con set de 60 gotas de 0,1 a 400mL/h. Tasa de purga con set de 60 gotas de 400mL/h. Tasa de KVO de 0,01 a 5mL/h. Incremento de mínimo de caudal 0,01mL/h. Volumen total de infusión de 0,01 a 9999,99Ml. Intervalo de tiempo de 1minuto a 99horas. Rango de detección de oclusión aguas arriba de -75 a -600mmHg. Rango de detección de oclusión aguas abajo de 0 a 900mmHg. Rango de detección de aire (doble sensor) de 50 a 800uL. Debe indicar el nombre del medicamento que está infundiendo Modos de trabajo mínimos que debe incluir: Modo mL/h. Modo peso corporal. Modo goteo
ESPECIFICIDADES ITEM 6
Caja acero inoxidable lisa. Medidas aprox. 18 x 8 x 3 cm. Debe contener: 1 Mango de Bisturi N3 + 10 Hojas de bisturí Nº10, 1 Pinza de disección 14 cm, 1 Pinza Kocher Recta 14 cm, 1 Pinza con diente de ratón 14.5cm 1x2dientes, 1 Pinza Halsted Recta 10 cm recta, 1 Pinza Halsted Curva 10 cm, 1 Pinza Adson 12 cm sin dientes, 1 Tijera curación recta 14 cm, 1 Tijera Mayo punta roma 14 cm, 1 Porta Agujas Mayo Hegar 14 cm, 1 Sonda acanalada 13cm.
ESPECIFICIDADES ITEM 7
Caja de acero inoxidable lisa. Medidas aproximadas: 20 x 10 x 4cm A. Incluye: 1 Tijera mayo recta 14 CM. 1 Tijera iris curva 9 CM. 1 Estilete. 1 Sonda acanalada 13cm. 1 Porta agujas mayo hegar 14 CM. 1 Pinza kocher recta 14 CM. 1 Pinza halstead curva 10 CM. 1 Pinza halstead recta 10 CM. 1 Pinza de disección 14,5 CM. 1 Pinza diente de ratón 14.5 1x2 dientes CM. 1 Mango para bisturí nro3. 1 Separador farabeuf 15x1.5 CM (par)
ESPECIFICIDADES ITEM 8
CAJA DE COLOCACION DE DIU: caja acero inoxidable. 30 x 15 x 8 cm aprox. Incluyre: - 2 pinza maier 20 cm recta, - 1 pinza bertola 18 cm recta, - 1 pinza bertola 18 cm curva, - 1 pinza allis 19 cm. 5 x 6 dientes, - 2 tijera metzenbaum 20 cm, - 2 pinza pozzi erina 25 cm, - 1 histerómetro sims 32 cm maleable
ESPECIFICIDADES ITEM 9
De tres planos, con estribos cromados, acolchado en cuero vinilico lavable. Estructura en caño fuerte de 3 cm de diámetro, con tratamiento epoxi, estribos removibles y con cabecera y piernera regulables manualmente. Bandeja debajo del cuerpo central de 20 x 20 cm medidas mínimas. Sin arneses.
ESPECIFICIDADES ITEM 10
Estructura de caño de 25 x 25, esmaltado en Epoxi. Reforzada, 4 patas fijas con refuerzo perimetral, tapizado en cuerina de gran espesor. Que soporte hasta 150 kg.
ESPECIFICIDADES ITEM 11
Camilla de transporte reforzada con estructura metálica acabada en pintura epoxi, con barandas rebatibles, porta suero, porta oxígeno, con cuatro ruedas de 125 mm de diámetro como mínimo, con frenos. De espuma de poliuretano de alta densidad tapizada en ecocuero de primera calidad de color negro
ESPECIFICIDADES ITEM 12
Camilla fija para kinesiología. Medidas: 75cm ancho, 185cm de largo y 75cm de alto, que soporte al menos 200kg de peso. Material: caño estructural terminado en pintura epoxi. Con espuma de poliuretano de alta densidad tapizada en ecocuero de primera calidad de color negro o similar.
ESPECIFICIDADES ITEM 13
Carro metálico protegido por pintura epoxi, para tubo de oxígeno de 6m3, con ruedas de goma de aproximadamente 175 a 180 mm y sistema de sujeción del tubo.
ESPECIFICIDADES ITEM 14
Carro de paro de 5 cajones. Construido en chapa SAE 1010. Minimo cinco cajones con cerradura central, uno de ellos con división para medicamentos. Alzada para monitor. Bandeja auxiliar lateral corrediza de acero inoxidable. Porta suero, porta tubo de oxígeno y parachoque perimetral. Manija de arrastre. Ruedas de aproximadamente 100mm, al menos dos de ellas con freno. Contenedor para residuos patógenos. Terminación pintura epoxi.
ESPECIFICIDADES ITEM 15
COAGULOMETRO: Principio de medición: FOTOMÉTRICO Y TURBODENSITOMÉTRICO, MÉTODOS COAGULOMÉTRICOS. CROMOGÉNICOS Y TURBIDIMÉTRICOS. BLOQUE DE MEDICIÓN: TEMPERATURA CONTROLADA A 37,4 +/- 0.4°C (CON SISTEMA PELTIER). 2 O 4 CANALES DE MEDICIÓN CON DOS LONGITUDES DE ONDA (405 NM Y 750NM) DISPONIBLES CADA UNO. 4 POSICIONES DE REACTIVOS, UNA DE ELLAS CON FUNCIÓN MEZCLADORA.18/16 POSICIONES DE INCUBACIÓN DE CUBETAS. INICIO AUTOMÁTICO CON EL AGREGADO DEL REACTIVO. VOLUMEN DEL TEST: MICROCUBETAS CON CAPACIDAD DE 150-300UL. PANTALLA: LCD. 2 LINES. 20 CARÁCTERES CADA UNA. PANEL DE CONTROL: TECLADO DE MEMBRANA. INTERFACE: RS232 (IMPRESORA/ LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS). USB (HOST). SD-CARD. IMPRESORA: IMPRESORA TÉRMICA INTEGRADA. DIMENSIONES/PESO:26X33X9 CM (LARGO/ANCHO/ALTO):3,9KG. DETERMINACIONES: TP-APTT-FIB-TT-FACTORES VÍA. INTRINSECA Y EXTRINSECA – ATII – PC-DRVVT-DD SOFWARE/HARDWARE: SISTEMA ABIERTO. PARÁMETROS DE TESTS EDITABLES Y COPIABLES. 15 TESTS PROGRAMABLES. CÁLCULO AUTOMÁTICO EN SEGUNDOS, RIN% G7L, MG/DL, RATIO, ME, UG/ML. CURVA DE CALIBRACIÓN: EDITABLE (DE HASTA 9 PUNTOS). COMUNICACIÓN HOST UNDIRECCIONAL. INTERFAZ DE USUARIO MULTILINGUE (DE, EN, ES,FR,PT,TU). FUENTE DE ALIMENTACION:100V-240V. 47-63HZ,260MA. SALIDA:24VDC/3.7A. OPCIONAL: CONEXIÓN A IMPRESORA TÉRMICA EXTERNA. CONEXIÓN A LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS. INCLUYE UPS ACORDE AL EQUIPO
ESPECIFICIDADES ITEM 16
Contador Hematológico Detección de WBC, detección de RBC y detección de PLT. -Principio de medición: impedancia eléctrica más colorimetría. - Diferencia la población leucocitaria en tres grupos: neutrófilos, linfocitos y células medias (monocitos, eosinófilos y basófilos). -Dos modos de conteo: sangre completa o prediluida. - 9ul de muestra para el modo sangre entera y modo sangre capilar. -Almacenamiento de hasta 200.000 resultados incluyendo histogramas. Impresora térmica incorporada. Opción para impresora externa. -Lector de código de barras para muestras (opcional). -Pantalla color táctil de 8,4 pulgadas. -Diseño compacto, de 30 cm de ancho -Seguro y simple de usar -Software y manuales de operación en su idioma. INCLUYE UPS ACORDE AL EQUIPO
ESPECIFICIDADES ITEM 17
Analizadores de hematología compactos totalmente automatizados con diferencial minimo de 4 partes. Especificaciones Principios y tecnologías: *Citometría de flujo fluorescente: WBC, DIFF, RET, IRF, diferencial de 2 partes para el análisis de fluidos corporales; *Método de impedancia con enfoque hidrodinámico: PLT-I, RBC, HCT; *Método SLS-hemoglobina libre de cianuro: HGB. Parámetros analizados: * Parámetros reportables en sangre entera y modo prediluido. (WBC, RBC, HGB, HCT, VCM, HCM, CHCM, PLT-I, RDW-SD, RDW-CV, MPV, NEUT #, LINFO #, MONO #, EO #, BASO #, NEUT%, LINFO%, MONO%, EO%, BASO%, IG #, IG%), * Parámetros de investigación en sangre entera y modo prediluido (PDW, P-LCR, PCT),* Parámetros reportables en el modo de fluidos corporales (WBC-BF, RBC-BF, MN_, PMN_, MN_, PMN%, TC-BF#), * Parámetros reportables en el canal de reticulocitos (RET#, RET%, IRF, RET-He), *Parámetros de investigación del canal de reticulocitos (LFR, MFR, HFR, PLT-O). Rendimiento: * Sangre entera: CBC: hasta 60 muestras por hora; CBC + DIFF: hasta 60 muestras por hora; CBC + DIFF + RET: hasta 35 muestras por hora. * Fluidos corporales: hasta 30 muestras por hora. Modo de aspiración: análisis de tubo cerrado Volumen de aspiración de muestra: * Sangre entera/modo Low WBC: 25 μl; * Modo prediluido: 70 μl; * Modo de fluidos corporales: 70 μl. Almacenamiento de datos: * Resultados: 100.000 muestras; * Información de pacientes: 10.000 registros; * Archivos de control de calidad: 99 archivos por analizador; * Gráficas de control de calidad: 300 datos por archivo; * Histórico de reemplazo de reactivos: 5.000 registros; * Histórico de mantenimiento: 5.000 registros. Control de calidad: * Tres niveles de material de control de calidad para todos los parámetros; * Dos niveles de material de control de calidad para fluidos corporales. Dimensiones y peso aproximado: Unidad principal: Ancho: 450 mm, Profundidad: 460 mm, Altura: 440 mm / Aprox.36 kg; Pantalla: táctil multicolor integrada con gráficas de usuario intuitiva interfaz para respaldar tareas de rutina. Conectividad extendida: * Puerto RS-232C y el puerto LAN para la conexión con el sistema de información (LIS) de cada laboratorio. * Cuatro puertos USB para lector de código de barras portátil, impresora y conexiones de dispositivos USB. INCLUYE UPS ACORDE AL EQUIPO
ESPECIFICIDADES ITEM 18
Cuna acrílica articulada con colchón debe permitir el movimiento para mecer o fijar en una posición deseada. La estructura del carro construida en perfiles de hierro pintado con pintura epoxi. Canasto de acrílico transparente moldeado en una sola pieza con tarjetero de identificación. Tren rodante compuesto por 4 ruedas giratorias duales de, al menos, 50 mm. 2 de ellas con freno. Debe Incluir colchón a medida que compense la curvatura de la cuna brindando una superficie plana. Medidas aproximadas: 75 x 35 x 80 cm (largo x ancho x alto).
ESPECIFICIDADES ITEM 19
Monitor Multiparamétrico con pantalla táctil LCD color de 10” como mínimo, con resolución aproximada de 800x600, con botonera que permita realizar todas las funciones sin tocar la pantalla, con la posibilidad de seleccionar entre pacientes adultos, pediátricos y neonatales. Con múltiples puertos USB para conectar teclado, mouse y memorias extraíbles. Con los siguientes parámetros mínimos: ECG, Respiración, Temperatura, SpO2 y PNI. Con detección de marcapasos automática. Con batería con autonomía mínima de 4 horas. Debe cumplir con los siguientes requerimientos mínimos:  Memoria interna: para más de 120 horas de tablas y/o gráficos de tendencia. 1200 mediciones de PNI. 200 eventos de arritmias. 200 alarmas.  ECG: con cable de 5 derivaciones, velocidad de barrido de 25mm/seg. Rango de frecuencia de 15 a 350ppm con precisión del 1%.  Respiración: por impedancia entre RA-LL y RA-LA. Rango de medición de 0 a 150rpm con precisión de 2rpm.  Temperatura: Con sensor tipo YSI-10K, método por resistencia térmica, rango de medición de 0 a 50 ºC, con precisión de 0,3ºC.  SpO2: con sensor óptico, con rango de medición de 0 a 100% y precisión de 3%  PNI: por método oscilométrico, en modos manual/automático/continuo, rango de medición de 0 a 300mmHg con precisión de 1mmHg. Accesorios que se deben entregar:  1 Cable troncal de interconexión de ecg  1 Set de latiguillos de 5 derivaciones para ECG  1 Prolongador de interconexión para SpO2  1 Sensor de oximetría tipo dedal para adultos  1 Sensor de oximetría para pediatría/neonatología  1 Cuff tamaño pediátrico para PNI  1 Cuff tamaño adulto para PNI  1 Sensor de temperatura de piel  1 Batería  1 Cable de alimentación  Manuales y demás documentación. Debe estar inscripto en ANMAT y poseer 1 año de garantía.
ESPECIFICIDADES ITEM 20
Equipo de rayos rodante, con disparador digital. Características generales: Distancia Foco-Película: 200 mm; Diámetro de Diafragma de Plomo (filtro irremovible): 26 mm; Campo de Radiación (diam.): 60 mm; Corriente al Tubo: 9mA; Filtración Total: Equiv a 2.0 mm Al; Mancha Focal efectiva: 0.8 mm, Arrollamiento Inmerso en Aceite; Radiación Exterior ˂0,01 mGy/h a 100 cm de distancia; Peso aproximado: 35 kg Características eléctricas aprox.: Alimentación: 230/110 VAC . ±10% – 50/60 Hz; Corriente Primaria; 4 A max – 230 VAC, 920 VA; 8 A max – 110 VAC, 880 VA; Alta Tensión: 70 Kvp
ESPECIFICIDADES ITEM 21
Electroestimulador de ondas rusas de por lo menos 8 canales. Totalmente microprocesado, con 42 programas pre-establecidos como mínimo y la posibilidad de programar manualmente el tratamiento. Deberá contar con 3 modos de trabajo minimo: Todos los canales, Extensión-Flexión, Secuencial. ONDAS RUSAS – 2500/5000 Hz./INTERFERENCIAL/TENS. Ondas rusas: Con una frecuencia de 2.500 Hz. Aplicadas en ráfagas, con una frecuencia de 10 a 100 Hz. Las ondas deben presentar una rampa de subida que comience a intensidad cero y vaya aumentando progresivamente hasta llegar al máximo seleccionado, luego debe mantener la intensidad constante (pero siempre en ráfagas), y luego caer suavemente en algunos segundos. Los tiempos para las zonas de rampas, contracción y relajación se deben poder modificar de acuerdo a cada paciente y tratamiento. Características eléctricas mínimas: • Aparato Clase I • Alimentación: 220 VCA 50/60 Hz • Consumo promedio: 200 Vatios • Controlado por Microprocesador • Pantalla LCD Gráfica COLOR de 320 x 240 sensible al tacto, retro iluminada Accesorios que debe incluir: • 12 bandas elásticas largas con abrojo. • 16 electrodos grandes de 100 mm. • 8 electrodos chicos de 50 mm. • 8 cables dobles con Plug a fichas bananas de 4 mm. • 1 cable de Alimentación.
ESPECIFICIDADES ITEM 22
Equipo generador de campo magnético totalmente digital. Con una pantalla LCD-LED. Debe incluir como minimo las siguientes patologías prefijadas: Artrosis, Osteoporosis, Tendinitis, Fractura, Desgarro, Lesiones Nerviosas, Heridas, Dermatosis, Bursitis, Epicondritis, Osteomielitis. También deberá contar con al menos 5 posiciones de memoria para que usuario configure sus programas. Y contar con un “modo” manual cuando no este seleccionada ni una patología ni una memoria de usuario. Debe poseer cuatro salidas como mínimo para conectar tanto aplicadores tipo túnel como así también aplicadores planos, pudiendo funcionar todos en forma simultánea. El equipo debe cumplir con las siguientes características técnicas mínimas: • Tensión de alimentación: 220 V - 50/60 Hz • Consumo: 50 watts • Potencia de Emisión: 500 gauss • Frecuencia de Emisión: 5 a 100 hz. (en pasos de 5hz) • Controles: panel táctil • Potencia: Variable Por Comando Digital • Interfaz: Pantalla LCD-LED retroiluminada. • Temporizador: Digital • Normas: IEC 60601.1 - Equipo Clase 1 - tipo BF • Grado de Protección contra penetración de líquidos: IPX0 • Medidas aproximadas: 33.5 x 11.5 x 27 cm. (ancho x alto x profundidad) Debe incluir: 1 Equipo de Magnetoterapia con 4 salidas - (11 Programas + 5 Memorias) 2 Aplicadores Planos (Solenoides) 1 kit de bandas elásticas de 60 milímetros y pasador para ajustar 1 Aplicador Túnel con Aros de Alto Impacto de 27cm de diámetro (efectivos 24cm) 1 Cable de Conexión 1 Manual en español 1 Imán para corroborar el funcionamiento del equipo.
ESPECIFICIDADES ITEM 23
SILLON DENTAL COLGANTE COMPLETO • Tapizado en cuerina anatómico y ergonómico sin costuras • Apoya cabeza multi-articulado • Foco LED circular, intensidad regulable • Con calentador de agua llena vaso • Control para asistente • Salivadera redonda con llena vaso y lava bacha comandados • Sistema de agua presurizada • Platina regulable Colibrí o manguera colgante • Comandos electricos • Tres salidas neumática • Jeringa Triple • Negatoscopio LED • Eyector de alta y baja potencia • INCLUYE: * Banqueta con respaldo de contacto permanente, * Cavitador Neumático Kmd (3 Insertos), * Turbina Simple Spray Saca Fresa, * Contra Angulo 1:1 Coxo Externo a Gatillo, * Micromotor Neumático Rose 201am‐b2 Spray Externo 6m, * Compresor Gdk Jw032b 1.1hp 850w 38l Libre Aceite.
ESPECIFICIDADES ITEM 24
Programas que debe incluir minimo: Continuo - Intermitente - función Rampa. Incluye: protector U.V., Comando digital y Fibra óptica giratoria 360º y esterilizable. Emisión de luz de hasta 480 nm. Polimeriza 4 mm en 10 segundos aprox. Potencia maxima: 1200 mW/cm2.
ESPECIFICIDADES ITEM 25
Espectrofótometro: Analizador clínico semiautomático de última generación. Impresora incorporada. Sistema que permite trabajar con microcelda de flujo termostatizada o cubetas macro y semimicro. Almacena hasta 132 técnicas abiertas y 30 curvas de calibración Sistema óptico: -Monocromador con filtros interferenciales. -Rango de longitudes de onda: 340 - 1000 11111. -Selección de longitud de onda: rueda automática de filtros con 9 posiciones. -Filtros instalados: 340,405, 450, 505, 550, 620 y 750 nm + 2 posiciones libres. -Ancho de banda: 1O o 2 nm. -Rango fotométrico: -0,5 - 4,000 Abs. -Precisión: +/- 0,002 Abs. Fuente de luz: -Lámpara Halógena 6V - 1OW. Cero automático. -Stand by automático. Ajuste automático por Software. Sistema de cubetas DUAL: -Microcelda de flujo metálica con ventana de cuarzo. -10 mm de paso de luz, volumen: 18 µl. -Soporte standard de 10 nun x 10 nun para cubeta externa macro o semi-micro. -Celda de flujo termostatizada por efecto Peltier: 25°C, 30°C, 37°C. Sistema de aspiración: -Bomba peristá ltica con motor paso a paso. -Volúmen programable: 100 a 500 µl. -Arrastre: 2% para 400 µl. Interface con el operador: -Teclado de membrana con 25 teclas para funciones y entradas numéricas. -Impresora térmica incorporada: 27 caracteres/línea. -Display gráfico de cristal liquido con contraste. Programas: -132 test programables. -Control de Calidad: Estadísticas, Gráficos de Levey Jennings. -Hasta 1O controles programables. Menu de mantenimiento. Control de impresora. INCLUYE UPS ACORDE AL EQUIPO
ESPECIFICIDADES ITEM 26
Interior: acero inoxidable grado 304 18/8 Exterior: hierro con pintura horneada Aislamiento: con lana de vidrio 2 puertas laterales con cierre a falleba giratoria Ajuste de puertas con cordón de silicona Aireador en la parte superior Termómetro a mercurio de control empotrado en el frente Termorregulador hidráulico a capilar Indicadores luminosos de funcionamiento Interruptor de corte de funcionamiento Exactitud: +- 1,5% del valor final de temperatura Uniformidad: +- 1,5% del valor final de temperatura Conexión a 220 Vac. 50-60Hz. Medida interna 60x40x 40 Volumen Lts. 96 minimo Medida Externa aprox:74 x 74 x 57 Accesorios: 2 estantes tipo rejilla regulables (5 posiciones)
ESPECIFICIDADES ITEM 27
Diapason 128 Hz Tipo Hartmann – separador
ESPECIFICIDADES ITEM 28
Tabla larga plástica de inmovilización espinal y traslado para adultos obesos. Medidas aproximadas: 180 X 45 X 1,8 cm. Debe ser traslucida a RX, CT y MRI. Debe estar construida ergonómicamente en HDPE (polietileno de alta densidad, lavable antiestático de alta resistencia) sin costuras ni huecos, impermeable y atoxica. Debe presentar calados p/inmovilizador cervical, pectorales, abdomen y piernas independientes. Multifenestrada con amplios orificios para empuñaduras y orificios para tres cinturones de fijación de rápida liberación. Debe soportar una carga de 180 Kg como mínimo. Debe incluir 3 cinturones inmovilizadores.
ESPECIFICIDADES ITEM 29
Gabinete de Revelado de amplia capacidad interior para manipular radiografías dentales. Accesibles a través de dos empuñaduras de tela que no permitan el ingreso de luz del exterior y evitar que se velen las placas. Equipos 100 % estancos para evitar el ingreso de luz exterior y deben disponer de una Tapa Acrílica roja con protección UV. Material del gabinete: Acero Inoxidable. Dimensiones aproximadas: Altura 240 mm, Largo 380 mm, Profundidad 255 mm.
ESPECIFICIDADES ITEM 30
Medidor de glucosa; Dispositivo de punción; Incluye: 10 lancetas estériles; Manual del usuario; Guía de inicio; Estuche portátil.
ESPECIFICIDADES ITEM 31
Laringoscopio adulto tipo Mc Intosh fabricado en acero de primera calidad, con 3 ramas curvas (número: 3, 4 y 5). Con alimentación por pilas tipo C. Largo aproximado de 15cm. Con estuche de transporte.
ESPECIFICIDADES ITEM 32
Laringoscopio pediátrico tipo Mc Intosh fabricado en acero de primera calidad, con 3 ramas curvas (número: 0/55mm, 1/85mm y 2/135mm). Con alimentación por pilas tipo C. Largo aproximado de 15cm. Con estuche de transporte.
ESPECIFICIDADES ITEM 33
Lavador de Elisa Especificaciones Técnicas Protocolos de lavado: Hasta 100. Ciclos de lavado: De O a 9. Volumen de dispensado: De 50 hasta 3000 uL. Protección contra colisión de fondo Automático. Volumen residual por hilera <2 uL. Tiempo de inmersión: De O a 300 segundos. Tiempo de agitación: De O a 300 segundos. Opciones múltiples 1x8, 1x12. Medidas de las botellas: 2x2L (Detergente), 1x2L (Desechos), 1x2L (Agua destilada). Fuente de alimentación de CE 100-240V. Temperatura: De 5 a 35 ºC. Humedad: De 15 a 85 %. Dimensiones aproximadas 400 mm (Largo) x 330mm (ancho) x 145mm (Alto). INCLUYE UPS ACORDE AL EQUIPO
ESPECIFICIDADES ITEM 34
Lector de Elisa de Microplaca Pantalla LCD a color, sensible al tacto de 7.8". Cubierta opaca para evitar luz externa. Impresora térmica y opción a impresora externa. Capacidad para almacenar más de 20,000 resultados Múltiples opciones para ajuste de curva. Modos de agitación de velocidad y tiempo variables. Sistema óptico bi-cromático totalmente automático Amplio reporte con información del paciente. Lámpara de alta durabilidad. Software de gestión de datos (opcional). Especificaciones Técnicas: * Data Management Software. * Método de detección Absorbancia. * Microplacas aceptadas 96 y 48 pozos. *Sistema de Medición: Sistema óptico de 8 canales. * Fuente de Luz Lámpara de Halogeno-tunsteno. * Puertos de Conexión 1 x RS232, 2 x USB. * Agitación Modos de agitación de velocidad y tiempo variables. * Ingreso de Datos Mediante Pantalla Táctil. * Pantalla LCD a color. INCLUYE UPS ACORDE AL EQUIPO
ESPECIFICIDADES ITEM 35
Mesa auxiliar rodante de uso Odontologico. Debe contar con por lo menos 6 cajones y 1 gabinete con puerta lateral y 4 estantes, de melamina.
ESPECIFICIDADES ITEM 36
Nebulizador profesional de uso continuo. Capacidad de nebulización: hasta 7 ml Tamaño medio de partículas: 3.5 um Tasa de nebulización: 0.35 ml/min aprox. Presión de salida: 1.7 kg/cm2 aprox. Caudal de aire: 28 l/min aprox. Caudal de nebulización regulable: Sí Frecuencia de funcionamiento: Uso Continuo Alimentación: 220 Vca Clase Electrica: I Incluir kit de nebulización con por lo menos los siguientes accesorios: pipeta nebulizadora, adaptador bucal, manguera picos desiguales, máscara grande y chica libre de látex.
ESPECIFICIDADES ITEM 37
Acero cromada. Soporte hasta 120 kg. Pedanas y apoya brazos desmontables. Respaldo/asiento: cuerina gruesa. -Ancho asiento-respaldo abierto: 51 cm. Ruedas de goma maciza. Cantidad de ruedas: 4.
ESPECIFICIDADES ITEM 38
Silla de Ruedas especialmente diseñada para usuarios con sobrepeso o de mayores dimensiones, con asiento extra ancho, barra doble cruzada inferior y estructura reforzada para soportar hasta 200 kg. Estructura plegable de acero inoxidable recubierto de alta resistencia. Apoyabrazos largos fijos, con superficie de apoyo acolchada blanda y apoya pies con plataforma metálica resistente y abatible para una mayor comodidad. Ruedas traseras macizas con la tecnología “anti pinchazo” con aro manual ergonómico y ruedas delanteras multi direccionales.
ESPECIFICIDADES ITEM 39
Tambor Algodonero, tapa perforada

## NP
NOTA DE PEDIDO | [5 empty] | N° | XX/2022
JURISDICCIÓN: |  |  | 040 - MINISTERIO DE SALUD
SAF: |  |  | 011 - DIRECCION PROVINCIAL DE ADMINISTRACION DEL MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD EJECUTORA: |  |  | 352 - MINISTERIO DE SALUD
DEPENDENCIA SOLICITANTE: |  |  | 352 - MINISTERIO DE SALUD
PERIODO UTILIZACIÓN: |  |  | DIEZ (10) AÑOS
OBJETO: |  |  | ADQUISICION DE UTILES MEDICOS Y EQUIPOS SANITARIOS Y DE LABORATORIO CON DESTINO A HOSPITALES DE LA PROVINCIA
Ítem | Codigo Item | DESCRIPCIÓN |  | Adjunta Detalle Técnico | Unidad Medida | Precio Unitario Estimado | Cantidad Solicitada
1 | 4.3.3-5080.1 | ASPIRADORES DE SECRECION; ALIMENTACION: 12-220 V, TIPO: PORTATIL |  | SI | UNIDAD | 70156 | 20
2 | 4.3.3-6616.14 | AUTOCLAVES ELECTRICOS; TIPO: AUTOMATICO, INDIC. TEMP: DIGITAL, CAPACIDAD: 20 L, ALIMENTACION: 220 V |  | SI | UNIDAD | 132500 | 1
3 | 4.3.3-6616.14 | AUTOCLAVES ELECTRICOS; TIPO: AUTOMATICO, INDIC. TEMP: DIGITAL, CAPACIDAD: 20 L, ALIMENTACION: 220 V |  | SI | UNIDAD | 525000 | 1
4 | 4.3.3-8300.1 | BICICLETAS P/ERGOMETRIA; VOLANTE DE INERCIA: 500 mm, ETAPA DE RESISTENCIA: 150 EN 150 Kgm, VOLANTE: DE INERCIA 500 mm |  | SI | UNIDAD | 396807 | 3
5 | 4.3.3-5420.6 | BOMBAS DE INFUSION; ALIMENTACION: 220 V, LECTURA: DISPLAY GRAFICO, VOLUMEN: 01-9999 ML, CONTRAPRESION: 40 KPA A 120 KPA |  | SI | UNIDAD | 316490 | 20
6 | 2.9.5-7987.37 | CAJAS DE INSTRUMENTAL; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE, USO: CIRUGIA, CANTIDAD: 22 |  | SI | UNIDAD | 15200 | 20
7 | 2.9.5-7987.7 | CAJAS DE INSTRUMENTAL; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE, USO: CIRUGIA, CANTIDAD: 13 |  | SI | UNIDAD | 18000 | 20
8 | 2.9.5-7987.1 | CAJAS DE INSTRUMENTAL; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE, USO: EXAMEN GINECOLOG./INST.DE DIU, CANT.INSTRUMETAL: 10, CANTIDAD: 10 |  | SI | UNIDAD | 36100 | 7
9 | 4.3.3-1719.72 | CAMILLAS; ANCHO: 55 CM, LARGO: 160 CM, ALTO: 75 CM, ARNESES: SIN VALOR, TIPO: GINECOLOGICA |  | SI | UNIDAD | 44930 | 10
10 | 4.3.3-1719.39 | CAMILLAS; ANCHO: 60 Cm, LARGO: 175 Cm, ALTO: 75 Cm, ARNESES: SIN, TIPO: DE CONSULTORIO |  | SI | UNIDAD | 27023 | 80
11 | 4.3.3-1719.48 | CAMILLAS; ANCHO: 60 Cm, LARGO: 200 Cm, ALTO: 70 Cm, ARNESES: SIN, TIPO: RODANTE |  | SI | UNIDAD | 62710 | 20
12 | 4.3.3-1719.27 | CAMILLAS; ANCHO: 75 Cm, LARGO: 185 Cm, ALTO: 75 Cm, ARNESES: SIN, TIPO: KINESICA |  | SI | UNIDAD | 66300 | 3
13 | 4.3.2-6331.12 | CARROS P/TRANSP.; SUPERFICIE: 30 X 40 Cm, ALTURA: 120 Cm, MATERIAL: CHAPA METAL PLEGADA, ESTRUCTURA: METALICA, RUEDAS: 2 REFORZADAS- DIAM. 180 mm, ACCESORIO: 2 AGARRADERAS, MATERIAL ESTRUCTURA: METALICA |  | SI | UNIDAD | 16756 | 14
14 | 4.3.3-5416.1 | CARROS DE PARO; TERMINACION: ANTIOXIDANTE, ESTRUCTURA: REFORZADA DE CHAPA ACERO SAE, MEDIDAS: 0,70 X 0,50 X 0,90 M, PARACHOQUE: GOMA, PLANO SUPERIOR: ESTRATIFICADOS CON BARANDAS, CAJONES: CON, DIVISIONES: P/MATERIALES, MASTIL: CON, CONTENEDOR: P/RESIDUOS BIOLOGICOS, ALZADA SUPERIOR: PORTA CARDIODESFIBRILADOR, CANTIDAD DE CAJONES: CON, MATERIAL ESTRUCTURA: REFORZADA DE CHAPA ACERO SAE, DIMENSION: 0,70 X 0,50 X 0,90 M |  | SI | UNIDAD | 408143 | 14
15 | 4.3.3-5526.1 | COAGULOMETROS; USO: BIOQUIMICA, TIPO: BICANAL SEMIAUTOMATICO, DESCRIPICON: DET.DIF. PRUEBAS DE EMOSTASIS, DESCRIPCION: DET.DIF. PRUEBAS DE EMOSTASIS |  | SI | UNIDAD | 3581000 | 1
16 | 4.3.3-4600.3 | CONTADORES HEMATOLOGICOS; TIPO: AUTOMATICO, PARAMETRO: 18, CURVAS DE DISTRIBUCION: 3, IMPRESORA: SI, VOLUMEN DE LA MUESTRA: 20 µL |  | SI | UNIDAD | 2015951 | 2
17 | 4.3.3-4600.4 | CONTADORES HEMATOLOGICOS; TIPO: AUTOMATICO, PARAMETRO: 22, CURVAS DE DISTRIBUCION: 4, IMPRESORA: SI, VOLUMEN DE LA MUESTRA: 130 A 240 µL |  | SI | UNIDAD | 3704500 | 1
18 | 4.3.7-3108.3 | CUNAS; MATERIAL ESTRUCTURA: 147 dBV/mPa , MEDIDA: 35 X 75 Cm, TIPO: ACRILICO, PLEGABLE: NO, MATERIAL: METAL |  | SI | UNIDAD | 57998 | 14
19 | 4.3.3-9165.1 | EQUIPOS DE MONITOREO; USO: TERAPIA INTENSIVA/CORONARIA, CANTIDAD DE MONITORES: 1 |  | SI | UNIDAD | 513635 | 20
20 | 4.3.3-4084.27 | EQUIPOS DE RAYOS X; USO: ODONTOLOGICO, FRECUENCIA: ALTA, REGULACION: MANUAL, AMPLIACION DE APLIQUE: SIN, COMANDO: SIST. DE DISPARO A DISTANCIA |  | SI | UNIDAD | 302275 | 1
21 | 4.3.3-9214.4 | EQUIPOS DE REHABILITACION; TIPO: DE ELECTROESTIMULACION, USO: FISIOTERAPIA |  | SI | UNIDAD | 568007 | 3
22 | 4.3.3-9214.5 | EQUIPOS DE REHABILITACION; TIPO: MAGNETOTERAPIA, USO: FISIOTERAPIA |  | SI | UNIDAD | 461553 | 3
23 | 4.3.3-7575.6 | EQUIPOS ODONTOLOGICOS; ALIMENTACION: 220 V, SILLON: ERGONOMICO, SALIVADERA: CERAMICA, PLATINA: PLASTICA, LAMPARA: FRIA, BANQUETA: RODANTE CON RESPALDO |  | SI | UNIDAD | 865700 | 1
24 | 4.3.3-7575.9 | EQUIPOS ODONTOLOGICOS; ALIMENTACION: 220 V, SILLON: SIN, SALIVADERA: SIN, PLATINA: SIN, LAMPARA: LED, BANQUETA: SIN, TIPO: LAMPARA DE FOTOCURADO |  | SI | UNIDAD | 34350 | 1
25 | 4.3.3-164.9 | ESPECTROFOTOMETROS; TIPO: DE SIMPLE HAZ, RANGO LONG. DE ONDA: SIN VALOR, ANCHO DE BANDA: 3 nM, ELEM. DETECTOR: SIN VALOR |  | SI | UNIDAD | 799100 | 1
26 | 4.3.3-4159.26 | ESTUFAS DE CULTIVO; DIMENSION: 60 X 40 X 40 Cm, TERMOSTATO: DIGITAL, RANGO DE TEMPERATURA: 20 A 70 °C, PUERTA VISOR: SI, GABINETE EXTERIOR: ACERO INOXIDABLE, GABINETE INTERIOR: ACERO, SENSIBILIDAD: SIN VALOR °C |  | SI | UNIDAD | 202868 | 1
27 | 2.9.5-8874.36 | INSTRUMENTAL MEDICO; DESCARTABLE: NO, MATERIAL: METAL ELASTICO, ELEMENTO: DIAPASON |  | SI | UNIDAD | 5800 | 5
28 | 2.9.5-8874.9 | INSTRUMENTAL MEDICO; DESCRIPCION: TABLA LARGA DE INMOVILIZACION, DESCARTABLE: NO, MATERIAL: POLIETILENO, ELEMENTO: TABLA LARGA DE INMOVILIZACION |  | SI | UNIDAD | 48380 | 10
29 | 2.9.5-5144.313 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO: GABINETE P/REVELADO, DESCARTABLE: NO, PRESENTACION: UNIDAD |  | SI | UNIDAD | 29250 | 1
30 | 4.3.3-3958.150 | INSTRUMENTOS DE MEDICION; USO: MEDIR GLUCOSA EN SANGRE, RANGO DE MEDICION: 10 - 600 MG/DL, PRECISION: 5 %, NOMBRE: GLUCOMETRO |  | SI | UNIDAD | 8790 | 70
31 | 4.3.3-2044.2 | LARINGOSCOPIOS; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE, RAMAS: ADULTO, ILUMINACION: CON |  | SI | UNIDAD | 22000 | 10
32 | 4.3.3-2044.3 | LARINGOSCOPIOS; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE, RAMAS: PEDIATRICO, ILUMINACION: CON |  | SI | UNIDAD | 19700 | 10
33 | 4.3.3-5714.6 | LAVADOR DE PLACAS; TIPO: AUTOMATICO, CLASE DESECHO: 96 POCILLOS, USO: LABORATORIO |  | SI | UNIDAD | 580000 | 1
34 | 4.3.3-5118.13 | LECTOR DE MICROPLACAS; RANGO DE LECTURA: 0.0000 A 4.0000 ABS, RANGO DE MEDICION: 200 A 1000 nM, EXACTITUD: +/- 1 %, PRECISION: <1 % |  | SI | UNIDAD | 665000 | 1
35 | 4.3.7-2823.9 | MESAS AUXILIARES; MATERIAL: AGLOMERADO, ANCHO: 40 Cm, ALTO: 75 Cm, PROFUNDIDAD: 56 Cm, RUEDAS: CON, TERMINACION: REVESTIMIENTO MELAMINICO |  | SI | UNIDAD | 46900 | 1
36 | 4.3.3-131.7 | NEBULIZADORES; LARGO X ANCHO X ALTO: 33,5 X 16 X 26,5 Cm, PESO APROX: 6 Kg, ALIMENTACION: 220 V, TAMAÑO DE PARTICULAS: SIN VALOR |  | SI | UNIDAD | 67913 | 3
37 | 4.3.3-1711.22 | SILLAS DE RUEDAS; ANCHO: 51 CM, APOYABRAZO: DESMONTABLE, PIERNERA: DESMONTABLE, FRENO: CON, MATERIAL: METALICA CROMADA |  | SI | UNIDAD | 71240 | 28
38 | 4.3.3-1711.13 | SILLAS DE RUEDAS; ANCHO: 65 Cm, APOYABRAZO: FIJO, PIERNERA: FIJO, FRENO: CON, MATERIAL: ACERO |  | SI | UNIDAD | 79400 | 10
39 | 2.9.5-2020.1 | TAMBORES QUIRURGICOS; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE, DIMENSION: 10 X 12 Cm |  | SI | UNIDAD | 11000 | 20
Costo total estimado: PESOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTITRES CON 00/100.- | [5 empty] | 54284123

## APG
EJERCICIO: |  |  | 2022 | [11 empty] | AUTORIZACION PARA GASTAR
JURISDICCIÓN: | [5 empty] | 040 - MINISTERIO DE SALUD
SAF: | [5 empty] | 011 - DIRECCION PROVINCIAL DE ADMINISTRACION DEL MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD EJECUTORA: | [5 empty] | 352 - MINISTERIO DE SALUD
DEPENDENCIA SOLICITANTE: | [5 empty] | 352 - MINISTERIO DE SALUD
AUTORIZACIÓN:
Señor Director de Administración o Titular del Servicio Administrativo Financiero:
Autorizo la realización de los trámites correspondientes, a fin de proveer a este Organismo los bienes, servicios o ejecución de obras públicas que se detallan en Nota de Pedido N° XX/2022 , afectando la erogación resultante a los créditos presupuestarios aprobados a favor de esta Unidad Ejecutora, conforme al siguiente detalle:
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA
CÓDIGO | [13 empty] | DENOMINACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA |  | IMPORTE
PR | SB | PY | AC | OB | UG | FIN | FUN | I | P | P | SubP | M | FF
1 |  |  | 1 |  | 4901 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 |  | 1 | 1.1 | EQUIPOS SANITARIOS Y DE LABORATORIO |  | 54284123
CÓDIGO PR: TOTAL DE PESOS: CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTITRES CON 00/100.- |  |  | 54284123
JUSTIFICACIÓN:
ADQUISICION DE UTILES MEDICOS Y EQUIPOS SANITARIOS Y DE LABORATORIO CON DESTINO A HOSPITALES DE LA PROVINCIA